## BoM por modulo
BoM AFE sEMG AuraVox: 4 canales, 9 electrodos, RLD. Ordenada por modulo, igual que los recuadros del esquematico LTspice (sim/ltspice).
Celdas amarillas = las llenas tu (tienda, precio, estado). Las cantidades y subtotales se calculan solos.
Modulo | Ref. en esquematico | Componente | Valor de diseno | Valor a comprar | Tipo / tolerancia | Cant. por canal | N canales | Cant. total | Repuesto | A comprar | Buscar como | Tienda | Precio unit. (CLP) | Subtotal (CLP) | Estado | Notas
1 PROTECCION ESD |  | por canal (x4)
1 PROTECCION ESD | Rsp, Rsn | Resistencia serie de entrada | 100k | 100k | pelicula metalica 1 % 1/4 W | 2 | 4 | 8 | 2 | 10 | resistencia 100k 1% 1/4W |  |  |  | Pendiente | Limita la corriente de falla hacia el paciente y hacia el INA
1 PROTECCION ESD | Dp1, Dp2, Dn1, Dn2 | Diodo de clamp a VCC y GND | 1N4148 | 1N4148 | diodo de senal | 4 | 4 | 16 | 4 | 20 | 1N4148 |  |  |  | Pendiente | 4 por canal x 4 = 16 (+4 repuesto = 20). Protegen el INA de descargas
2 FILTRO RFI |  | por canal (x4)
2 FILTRO RFI | Rfp, Rfn | Resistencia del filtro RFI | 1k | 1k | pelicula metalica 1 % | 2 | 4 | 8 | 2 | 10 | resistencia 1k 1% |  |  |  | Pendiente
2 FILTRO RFI | Ccmp, Ccmn | Condensador de modo comun | 47p | 47p | ceramico C0G/NP0 5 % | 2 | 4 | 8 | 2 | 10 | condensador ceramico 47pF NP0 |  |  |  | Pendiente | Si la simulacion final elige 330k sin Ccm, no se usan
2 FILTRO RFI | Cdif | Condensador diferencial | 100p | 100p | ceramico C0G/NP0 5 % | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | condensador ceramico 100pF NP0 |  |  |  | Pendiente
3 AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACION |  | por canal (x4)
3 AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACION | XINA | INA (POR DEFINIR, ver hoja Requisitos IC) | INA333 | INA333 / AD623 / AD8226 / INA826 | DIP-8 o modulo con RG accesible | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | INA333 o AD623AN DIP-8 |  |  |  | Pendiente | G1 = 1 + 100k/RG para INA333/AD623/AD8226/INA826
3 AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACION | RGa, RGb | Resistencia de ganancia (partida en dos) | 2.61k | 2.7k | pelicula metalica 1 %, parear con multimetro | 2 | 4 | 8 | 4 | 12 | resistencia 2.7k 1% |  |  |  | Pendiente | Con 2 x 2.7k: G1 = 19.5 (diseno 20.16). El punto medio va al RLD
3 AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACION | C desac. INA | Desacople del INA | 100n | 100n | ceramico X7R | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | condensador ceramico 100nF |  |  |  | Pendiente | Pegado al pin de alimentacion
4 HPF 20 Hz (Sallen-Key) |  | por canal (x4)
4 HPF 20 Hz (Sallen-Key) | Chp1, Chp2 | Condensador del HPF | 100n | 100n | poliester/MKT (film) 5 % | 2 | 4 | 8 | 2 | 10 | condensador poliester 100nF 5% |  |  |  | Pendiente | Film, no ceramico: estabilidad y bajo ruido
4 HPF 20 Hz (Sallen-Key) | R1 | Resistencia de realimentacion | 56.2k | 56k | pelicula metalica 1 % | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | resistencia 56k 1% |  |  |  | Pendiente | Con 56k/110k: f0 = 20.3 Hz, Q = 0.70
4 HPF 20 Hz (Sallen-Key) | Ra | Resistencia a VREF | 113k | 110k | pelicula metalica 1 % | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | resistencia 110k 1% |  |  |  | Pendiente
4 HPF 20 Hz (Sallen-Key) | XHP | seccion de op-amp | - | - | - | [10 empty] | Contada en el modulo 11 OP-AMPS
5 G2 = 25 |  | por canal (x4)
5 G2 = 25 | Rf | Resistencia de realimentacion | 240k | 240k | pelicula metalica 1 % | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | resistencia 240k 1% |  |  |  | Pendiente
5 G2 = 25 | Rg | Resistencia de ganancia | 10k | 10k | pelicula metalica 1 % | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | resistencia 10k 1% |  |  |  | Pendiente
5 G2 = 25 | Cg | Condensador de bloqueo DC (G = 1 en DC) | 10u | 10u | ceramico X7R o electrolitico 16 V | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | condensador 10uF |  |  |  | Pendiente
5 G2 = 25 | XG2 | seccion de op-amp | - | - | - | [10 empty] | Contada en el modulo 11 OP-AMPS
6 LPF A 500 Hz (Q 0.541) |  | por canal (x4)
6 LPF A 500 Hz (Q 0.541) | Rla1, Rla2 | Resistencia del LPF A | 88.7k | 91k | pelicula metalica 1 % | 2 | 4 | 8 | 2 | 10 | resistencia 91k 1% |  |  |  | Pendiente | Con 91k: f0 = 487 Hz
6 LPF A 500 Hz (Q 0.541) | C11 | Condensador de realimentacion | 3.9n | 3.9n | poliester 5 % o C0G | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | condensador poliester 3.9nF |  |  |  | Pendiente
6 LPF A 500 Hz (Q 0.541) | C12 | Condensador a GND | 3.3n | 3.3n | poliester 5 % o C0G | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | condensador poliester 3.3nF |  |  |  | Pendiente
6 LPF A 500 Hz (Q 0.541) | XLA | seccion de op-amp | - | - | - | [10 empty] | Contada en el modulo 11 OP-AMPS
7 LPF B 500 Hz (Q 1.306) |  | por canal (x4)
7 LPF B 500 Hz (Q 1.306) | Rlb1, Rlb2 | Resistencia del LPF B | 54.9k | 56k | pelicula metalica 1 % | 2 | 4 | 8 | 2 | 10 | resistencia 56k 1% |  |  |  | Pendiente | Con 56k: f0 = 495 Hz
7 LPF B 500 Hz (Q 1.306) | C21 | Condensador de realimentacion | 15n | 15n | poliester 5 % o C0G | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | condensador poliester 15nF |  |  |  | Pendiente
7 LPF B 500 Hz (Q 1.306) | C22 | Condensador a GND | 2.2n | 2.2n | poliester 5 % o C0G | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | condensador poliester 2.2nF |  |  |  | Pendiente
7 LPF B 500 Hz (Q 1.306) | XLB | seccion de op-amp | - | - | - | [10 empty] | Contada en el modulo 11 OP-AMPS
8 BUFFER + SALIDA AL ADC |  | por canal (x4)
8 BUFFER + SALIDA AL ADC | Rbk | Resistencia del bucket | 100 | 100 | pelicula metalica 1 % | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | resistencia 100 ohm 1% |  |  |  | Pendiente
8 BUFFER + SALIDA AL ADC | Cbk | Condensador del bucket | 1n | 1n | ceramico C0G/NP0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | condensador ceramico 1nF NP0 |  |  |  | Pendiente
8 BUFFER + SALIDA AL ADC | ADCk | Cable a Arduino A0..A3 del STM32N6570-DK | - | jumper Dupont | - | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | cable dupont macho-macho |  |  |  | Pendiente | CH1-A0 (PA5), CH2-A1 (PA9), CH3-A2 (PA10), CH4-A3 (PA12). Mas 1 cable de GND
8 BUFFER + SALIDA AL ADC | XBF | seccion de op-amp | - | - | - | [10 empty] | Contada en el modulo 11 OP-AMPS
9 VREF 1.65 V (compartido) |  | compartido
9 VREF 1.65 V (compartido) | RA1, RA2 | Divisor de VREF | 100k | 100k | pelicula metalica 1 % | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | resistencia 100k 1% |  |  |  | Pendiente
9 VREF 1.65 V (compartido) | CA | Condensador del divisor | 10u | 10u | ceramico X7R o electrolitico | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | condensador 10uF |  |  |  | Pendiente
9 VREF 1.65 V (compartido) | XVR | seccion de op-amp | - | - | - | [10 empty] | Contada en el modulo 11 OP-AMPS
10 RLD (compartido) |  | compartido
10 RLD (compartido) | RSM1..RSM4 | Sensado de modo comun (punto medio de RG) | 604k | 620k | pelicula metalica 1 % | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | resistencia 620k 1% |  |  |  | Pendiente
10 RLD (compartido) | CINT | Condensador del integrador | 1n | 1n | ceramico C0G/NP0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | condensador ceramico 1nF NP0 |  |  |  | Pendiente | Si oscila en banco: 2.2n
10 RLD (compartido) | RPAR | Resistencia en paralelo al integrador | 10M | 10M | pelicula 5 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | resistencia 10M |  |  |  | Pendiente
10 RLD (compartido) | RLIM | Resistencia de seguridad al electrodo RLD | 390k | 390k | pelicula metalica 1 % | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | resistencia 390k 1% |  |  |  | Pendiente | Limita la corriente al paciente
10 RLD (compartido) | XRLD | seccion de op-amp | - | - | - | [10 empty] | Contada en el modulo 11 OP-AMPS
11 OP-AMPS (paquetes) |  | compartido
11 OP-AMPS (paquetes) | XHP..XBF x4, XRLD, XVR | Op-amp cuadruple (POR DEFINIR, ver hoja Requisitos IC) | MCP6004 | cuadruple rail-to-rail | DIP-14 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | MCP6004 / MCP604 / TLV2374 / OPA4340 |  |  |  | Pendiente | 22 secciones = 5 por canal x 4 + RLD + VREF (2 libres). Si es doble: 11 unidades DIP-8
11 OP-AMPS (paquetes) | - | Zocalo DIP-14 | - | DIP-14 | zocalo | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | zocalo DIP 14 pines |  |  |  | Pendiente | Si los op-amps son dobles: 11 zocalos DIP-8
11 OP-AMPS (paquetes) | - | Desacople de cada op-amp | 100n | 100n | ceramico X7R | 6 | 1 | 6 | 2 | 8 | condensador ceramico 100nF |  |  |  | Pendiente | Pegado al pin de alimentacion
12 ALIMENTACION (a bateria) |  | compartido
12 ALIMENTACION (a bateria) | - | Regulador LDO 3.3 V | MCP1700-3302E | MCP1700-3302E TO-92 | LDO 250 mA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | MCP1700 3.3V TO-92 | HUBOT | 890 | 1780 | Pendiente | EJEMPLO de llenado: CLP 890 c/IVA en hubot.cl (30-sep-2026). Tu LDO de 3.0 V no sirve
12 ALIMENTACION (a bateria) | - | Condensadores del LDO (entrada y salida) | 1u | 1u | ceramico X7R | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | condensador ceramico 1uF |  |  |  | Pendiente | Ya tienes 2 x 1uF 0402 (SMD): sirven si los sueldas
12 ALIMENTACION (a bateria) | - | Condensador bulk del riel 3.3 V | 10u | 10u | ceramico o electrolitico | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | condensador 10uF |  |  |  | Pendiente
12 ALIMENTACION (a bateria) | - | Portapilas 3 x AA | - | 3xAA | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | portapilas 3 AA |  |  |  | Pendiente | 4.5 V nominal; mantiene el AFE aislado de la red
12 ALIMENTACION (a bateria) | - | Pilas AA | - | AA | alcalina | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | pila AA |  |  |  | Pendiente
12 ALIMENTACION (a bateria) | - | Interruptor | - | deslizante | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | interruptor deslizante |  |  |  | Pendiente
13 ELECTRODOS Y CABLES |  | compartido
13 ELECTRODOS Y CABLES | XE1P..XE4N, XER | Electrodo Ag/AgCl con broche | - | 3M Red Dot 2228/2560 | desechable | 9 | 1 | 9 | 41 | 50 | electrodo ECG 3M 2228 |  |  |  | Pendiente | 9 por sesion (8 de senal + 1 RLD); caja de 50
13 ELECTRODOS Y CABLES | - | Cable con broche (snap) para electrodo | - | broche 4 mm | - | 9 | 1 | 9 | 1 | 10 | cable electrodo broche snap |  |  |  | Pendiente | O 3 cables ECG de 3 derivaciones
13 ELECTRODOS Y CABLES | - | Alcohol isopropilico / gel | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | alcohol isopropilico |  |  |  | Pendiente | Preparar la piel
14 MECANICA E INTERCONEXION |  | compartido
14 MECANICA E INTERCONEXION | - | Perfboard | - | 10 x 15 cm | fibra de vidrio | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | placa perforada 10x15 |  |  |  | Pendiente
14 MECANICA E INTERCONEXION | - | Zocalo DIP-8 (INA) | - | DIP-8 | zocalo | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | zocalo DIP 8 pines |  |  |  | Pendiente | Solo si el INA es DIP-8
14 MECANICA E INTERCONEXION | - | Adaptador SOIC/MSOP-8 a DIP-8 | - | - | PCB adaptador | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | adaptador SOIC8 a DIP8 |  |  |  | Pendiente | Solo si el INA es SMD
14 MECANICA E INTERCONEXION | - | Tira de headers macho/hembra | - | 2.54 mm | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | header 2.54mm 40 pines |  |  |  | Pendiente
14 MECANICA E INTERCONEXION | - | Cable para puentes | - | 24 AWG rigido | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | cable rigido 24 AWG |  |  |  | Pendiente
[13 empty] | TOTAL | 1780

## Resumen
Resumen por modulo
Modulo | Items | Pendientes | Subtotal (CLP)
1 PROTECCION ESD | 2 | 2 | 0
2 FILTRO RFI | 3 | 3 | 0
3 AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACION | 3 | 3 | 0
4 HPF 20 Hz (Sallen-Key) | 3 | 3 | 0
5 G2 = 25 | 3 | 3 | 0
6 LPF A 500 Hz (Q 0.541) | 3 | 3 | 0
7 LPF B 500 Hz (Q 1.306) | 3 | 3 | 0
8 BUFFER + SALIDA AL ADC | 3 | 3 | 0
9 VREF 1.65 V (compartido) | 2 | 2 | 0
10 RLD (compartido) | 4 | 4 | 0
11 OP-AMPS (paquetes) | 3 | 3 | 0
12 ALIMENTACION (a bateria) | 6 | 6 | 1780
13 ELECTRODOS Y CABLES | 3 | 3 | 0
14 MECANICA E INTERCONEXION | 5 | 5 | 0
TOTAL | 46 | 46 | 1780
El total solo suma las filas con precio. Llena el precio en la hoja BoM por modulo.

## Requisitos IC
Condiciones que debe cumplir cada circuito integrado (para elegir reemplazos)
OP-AMP (reemplazo del MCP6004): 22 secciones = HPF, G2, LPF A, LPF B y buffer en cada canal + RLD + VREF
Parametro | Requisito | Por que (en este diseno)
Alimentacion unica | Funciona con 3.3 V: Vmin <= 3.0 V (ideal <= 2.7 V), Vmax >= 3.6 V | Todo el AFE vive en 3.3 V a bateria
Salida rail-to-rail | Llega a <= 0.1 V de cada riel con 10 kohm | La salida va de 0 a 3.3 V centrada en 1.65 V. LM358/LM324 no suben de ~1.8 V con 3.3 V
Rango de entrada en modo comun | Minimo 0.8-2.5 V (VREF +-0.85 V); ideal rail-to-rail | En los filtros y buffers la entrada sigue a la salida
Producto ganancia-ancho de banda (GBW) | >= 0.5 MHz (ideal >= 1 MHz) | G2 = 25 hasta 500 Hz y LPF con Q = 1.3
Estable a ganancia 1 | Si | HPF, LPF y buffers son seguidores
Corriente de polarizacion | <= 10 nA (entrada CMOS ideal) | Resistencias de 56-240 kohm: 10 nA x 110k = 1.1 mV
Offset | <= 5 mV | G2 tiene ganancia 1 en DC: el offset no se amplifica
Ruido de entrada | <= 40 nV/rtHz | Va despues de G1 = 20: no domina
Consumo | <= 0.5 mA por amplificador | Bateria
Encapsulado | DIP-8/DIP-14, o SOIC con adaptador | Perfboard
SI sirven | MCP6004/MCP6002, MCP604/MCP602, MCP6024/MCP6022, TLV2374/TLV2372, OPA4340/OPA2340, OPA4344/OPA2344, AD8608/AD8606
Con reservas | LMV324/LMV358 (entrada solo hasta V+ - 0.8 V; alcanza para +-0.85 V; suelen ser SMD)
NO sirven | LM358, LM324, TL071/TL072/TL074, NE5532, LM741, LF347, JRC4558, LM833, TLC2272 (no llegan a los rieles con 3.3 V o necesitan mas voltaje)
INA (amplificador de instrumentacion): 4 unidades, una por canal
Parametro | Requisito | Por que (en este diseno)
Alimentacion unica | Funciona con 3.3 V: Vmin <= 3.0 V | Mismo riel que los op-amps
Salida | Rail-to-rail, o al menos 0.2-3.1 V | La salida se centra en VREF = 1.65 V
Rango de entrada en modo comun | Debe incluir 1.4-1.9 V con alimentacion de 3.3 V | El RLD mantiene el cuerpo en VREF = 1.65 V
Ganancia | Fijada por una sola RG, con los dos pines de RG accesibles | El RLD sensa el punto medio de RG. Un modulo con potenciometro obliga a reemplazarlo por 2 resistencias
Formula de ganancia | G = 1 + 100k/RG: INA333, AD623, AD8226, INA826 (RG = 2 x 2.7k). INA122: G = 5 + 200k/RG. INA126: G = 5 + 80k/RG | G1 objetivo ~20
CMRR | >= 90 dB a G = 20 (DC a 50 Hz) | Rechazo del 50 Hz de la red
Corriente de polarizacion | <= 25 nA | Con 100k de proteccion: <= 2.5 mV de offset
Ruido de entrada | <= 50 nV/rtHz | Senal sEMG de 25-50 uV RMS
Ancho de banda a G = 20 | >= 5 kHz | Banda util 20-500 Hz
Encapsulado | DIP-8, o SOIC/MSOP con adaptador, o modulo con RG accesible | Perfboard
SI sirven | INA333 (ideal), AD8226, INA826
Con reservas | AD623 (modo comun max ~ Vs - 1.5 V = 1.8 V con 3.3 V: margen de 0.15 V sobre VREF); INA122/INA126 (recalcular RG) | AD623AN DIP-8: 2 u por CLP 16.170 en Mercado Libre (30-sep-2026)
NO sirven | AD620, INA128, INA129, INA114, INA118 (necesitan ~4.6 V o mas y no tienen salida rail-to-rail); AD8232 (frontend completo de 1 canal, choca con el RLD compartido)
LDO 3.3 V (alimentacion del AFE)
Parametro | Requisito | Por que (en este diseno)
Salida | 3.3 V fija, >= 50 mA | AFE completo consume < 10 mA
Entrada | Hasta >= 6 V; dropout <= 0.3 V a 20 mA | 3 pilas AA = 4.5 V nueva, ~3.6 V gastada
Estabilidad | Estable con condensadores ceramicos
SI sirven | MCP1700-3302E (TO-92), MCP1702-3302, LP2950-3.3, HT7333 | MCP1700: CLP 890 en hubot.cl
Con reservas | AMS1117-3.3 (dropout ~1.1 V: usar 4 pilas AA)
NO sirve | El LDO de 3.0 V que ya tienes

## Tiendas
Donde buscar (datos revisados el 30-sep-2026)
Tienda | Ubicacion | Modalidad | Que tiene / buscar | Web
Katode | San Martin 133 E, Santiago Centro | Retiro el mismo dia, L-V 9:30-14:00 | Pasivos, zocalos, perfboard. Op-amps solo clasicos (TL07x, NE5532): NO sirven | katode.cl
HUBOT | Santiago | Despacho el mismo dia si se pide antes de las 12:30 | MCP1700-3302E (CLP 890) | hubot.cl
MCI Electronics | Santiago | Retiro en tienda 8:30-17:30 | Kits de resistencias 1 %, modulos | mcielectronics.cl
Afel | Santiago | Tienda y web | Pasivos y kits | afel.cl
MechatronicStore | Curico | Envio; gratis sobre CLP 19.990 | Modulo INA333 MCU-333 (CLP 6.790; RG es potenciometro), poliester | mechatronicstore.cl
Mercado Libre | - | Filtrar "Llega hoy" y vendedores de Santiago | AD623AN DIP-8 (2 u CLP 16.170), electrodos 3M 2228, cables con broche | mercadolibre.cl
RS Chile | - | Web, plazos segun stock | MCP6004-E/P CLP 809 c/IVA, minimo 30 u, sin stock al 30-sep | cl.rsdelivers.com
Klinetix | Santiago | Despacho 1-2 dias habiles en RM | Electrodos 3M 2228 caja de 50 (agotado al 30-sep) | klinetix.cl
DigiKey / Mouser | EE.UU. | 2-5 dias habiles, impuestos al recibir | Cualquier IC de la lista SI sirven | digikey.com / mouser.cl